# 用户需求书

## 一、项目简介

深圳市福田区第二人民医院全自动血球分析系统采购项目，现向社会公开招标，选择优秀的公司承担此项目。

## 二、技术要求

1、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 全自动血球分析系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 人民币捌拾万元整（￥800,000.00）。 |
| 1 | 全自动血球分析系统 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 离心机 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 装机附件包 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 智能叫号系统 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 智能采血系统软件 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电脑工作站 | 1 | 台 |  |  |

2、具体参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 全自动血球分析系统 |  |  |
| 1 | 全自动血球分析系统 | 1. 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 |  |
|  |  | 2.血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。 |  |
|  |  | 3. 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。 |  |
|  |  | 4.全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。 | ▲ |
|  |  | 5. 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。 |  |
|  |  | 6.全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。 | ▲ |
|  |  | 7.自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。 |  |
|  |  | 8.体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。 |  |
|  |  | 9.具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。 |  |
|  |  | 10. 进样模式及样本量：手动进样＜150ul、自动穿刺进样＜200ul、末梢血预稀释模式40ul。 |  |
|  |  | 11. 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 |  |
|  |  | 12. 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。 |  |
|  |  | 13. 可根据医院的发展需求通过轨道连接拓展成血液分析流水线。 |  |
|  |  | 14. 投标时提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。 |  |
|  |  | 15. 运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。 |  |
|  |  | 16. 电源要求：(220V)允差±10%~(50/60±2HZ)。 |  |
|  |  | 17.整机免费保修五年，并提供每年一次的仪器校准。 |  |
| 2 | 离心机 | 1. 最高转速：5500rpm ，最大相对离心力：5400xg，转速精度：±10rpm。 |  |
|  |  | 2. 无碳刷交流变频电机驱动，微电脑控制；预设：离心力、转速、离心时间、温度，且同步显示。 | ▲ |
|  |  | 3. 20种工作程序选择，可自由编程、调用设定的工作参数；15种升、降率选择。可根据样品需求任意设定升降速。 | ▲ |
|  |  | 4. 差速离心；同步设定离心力、转速，且双屏同步显示；具有离心力专用设定键。 | ▲ |
|  |  | 5. 温控范围：-20℃-40℃ ； 温控精度：±1℃；电动安全门锁；不平衡保护，自动平衡，无需配平；出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别。 |  |
|  |  | 6. 配置：水平转子设配器15ml/20ml×56 5ml×96【真空管】。 |  |
| 3 | 装机附件包 | 内含UPS不间断电源等系统配置所需的相关配件。 |  |
| 4 | 智能叫号系统 | 1.系统组成：包含排队取号机2台、2个窗口的LCD显示屏；排队管理、语音叫号软件、音频功率放大器及吸顶喇叭等。 |  |
|  |  | 2.刷卡取排队纸，排队纸上含条码号扫描可读取就诊人信息；自动分配排队号，同时可提交备管请求。 |  |
|  |  | 3.一次叫号两位就诊人：第一位就诊人采血，第二位就诊人叫号到当前窗口等待采血；滚动式不间断工作，提高采血效率。 | ▲ |
|  |  | 4.叫号信息在每个采血窗口都具有LCD文字大屏显示。 |  |
|  |  | 5.排队纸上包含：条码号、排队号、等待人数及时间。其中，排队号是根据采血者信息及项目信息所决定的，例如：超过80岁可优先叫号采血，排队号以D开头，定时采血的排队号以B开头，达到定时时间后，此采血者优先级最高。 | ▲ |
|  |  | 6.采血协助管理人员可通过隐藏功能设置任何一位采血者（不包括定时采血者）为优先采血，即其排队号以D开头。 |  |
|  |  | 7.对于含有“手指血糖”项目的采血者，会指定分配到指定窗口。 |  |
|  |  | 8.过号或者遗失排队纸，采血者可刷自费卡、插入社保卡或者手动输入卡号，可得到同样信息的排队纸（等待人数及时间会有所不同），过号者会优先叫号采血。 | ▲ |
|  |  | 9. 负责二个窗口设计和相关装修。 |  |
| 5 | 智能采血系统软件 | 1.系统软件：能完成采血中心工作的功能应用，包含信息接口、数据处理智能排队管理、仪器管理等功能；具备向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息的功能。 |  |
|  |  | 2.输入正确工号后登录系统，点击“开始服务”后，此窗口开始工作。 |  |
|  |  | 3.叫号时，界面上会显示采血者信息、项目信息、采血管信息，贴标机打印采血管，并将条码号一一回写LIS数据库。 | ▲ |
|  |  | 4.采血者就位后，扫描排队纸上的条码号，核对采血者信息是否一致，若不一致报错。 | ▲ |
|  |  | 5.扫描采血管条码号，核对此条码号是否成功写入LIS且与采血者信息相符。 |  |
|  |  | 6.扫描完成后，打印取单凭证。 | ▲ |
|  |  | 7.抽血完成后，点击“采血完成”结束。 |  |
|  |  | 8.每个窗口会分配两位采血者，当第一个人的采血管全部打印完成后，第二个人便会分配进来，打印采血管，并回写条码信息到LIS。 |  |
|  |  | 9.当采血者未到窗口时，可点击“叫号”，叫号两次。 |  |
|  |  | 10.若采血者未前来，可点击“下一个”，此采血者当过号处理，贴标机会推出下一个人的采血管。 |  |
|  |  | 11.过号的采血者，可以到排队机上刷卡得到同样排队号的排队纸，优先叫号采血。 | ▲ |
|  |  | 12.当第一位采血者需要较长的采血时间时，可点击“变更采血窗口”，将下一位采血者安排到指定的在线窗口采血，并优先叫号。 | ▲ |
|  |  | 13.当窗口不工作时，可点击“暂停服务”，将窗口挂起。若此窗口含有过号的采血者或者指定此窗口的采血者，必须将这些人转换到指定的在线窗口后，才能挂起。 | ▲ |
|  |  | 14.多次采血项目（糖耐量）。在首次只打印空腹采血管，在采血完成后打印提示凭条提示下次采血时间及采血窗口，当下次采血时间到达时，患者到提示凭条提示窗口再次采血，采血工作人员点击操作界面上的多次采血按钮，弹出多次采血对话框，扫描提示凭条上的条码，在采血对话框中会显示该患者剩余采血项目，采血工作人员选择要采血的项目，设备打印采血管标签，采血工作人员手工贴标签后进行采血，采血完成后会打印下次采血时间及采血窗口提示凭条，依次类推直到完成所有采血项目后打印取单凭证。 | ▲ |
|  |  | 15.统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算； 可根据工号查询抽血记录；可根据日期查询抽血记录；可根据抽血项目查询抽血记录。 | ▲ |
|  |  | 16.电脑主控服务器1台：主频≥2G，内存≥4G，显示器≥19吋，硬盘≥500G。整个采血管理系统须通过主控服务器连接医院信息系统，并管理叫号系统的全部流程，同时管理各个采血窗口的贴标机。 |  |
| 6 | 电脑工作站 | 标准配套实施 |  |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 售后服务的要求 | ★1.1免费保修期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后 5 年内 。 |
|  |  | ★1.2保修期：系指中标供应商提供的产品不能正常使用时，中标供应商可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。具体是指质保期满后 5 年内。 |
|  |  | 1.3维修响应及故障解决时间：一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：6小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。 |
|  |  | 1.4投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | ★1.1交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 30 日内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3交货地点：深圳市福田区第二人民医院 |
| 2 | ★关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品免费保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
|  |  | 2.3供应商负责采购人信息系统端口连接的安装工作及费用（包含信息系统方的接口开发费）。采购人协助供应商完成信息系统安装，确保设备稳定运行。 |
|  |  | 2.4提供的货物必须为全新货物，出厂日期在采购人收到日期前12个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 |
| 3 | ★付款方式 | 货到安装、调试验收合格后，中标公司应按本合同全额价款的出具正规发票，由采购人向中标公司支付合同价款的90%；在项目审计结束后，如本合同项下的设备仍在质保期内，则采购人向中标公司收取合同价款5%的质保金；货款余额（合同价款的10%）在中标公司向采购人转账缴纳质保金后，采购人再转账支付给中标公司。质保期内，如中标公司未违反本合同的约定，则采购人在质保期结束后十个工作日内无息退还中标公司5%的质保金。 |
| 4 | 投标报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 |
| 5 | 其他 | 5.1操作手册 2本 5.2随机证明（含货物名称、规格型号、生产厂家、生产日期、出厂编号、注册证号） 2张 |

注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致废标；

2、加注“▲”的为重要技术参数，如不满足或负偏离按评分细则表进行扣分。

3、若本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）要求的政府强制采购产品的。投标人所投产品必须具有由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书（复印件加盖投标人公章）。

4、本需求中的材料、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

5、本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。

附件12. 符合政府采购法规定条件声明函格式

符合政府采购法规定条件声明函

本公司郑重声明，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日  期：     年    月     日

附件13. 政府采购投标及承诺函格式

政府采购投标及承诺函

致：

我单位承诺：

1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

2.我公司承诺是近三年内无重大违法犯罪记录或者重大违法失信的企业,和未被禁止参与政府采购的企业。

3.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真被情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

法人代表签字：

投标人盖章：

二〇    年   月    日